需求参数公示

### 一、商务要求

★（一）交货时间、地点

1.交货时间：合同签订后12个月内完成设备交付及安装调试。

2.交货地点：湖南省长沙市采购单位指定地点。

（二）供货、包装和运输要求

1、中标供应商提供设备的各项技术性能指标必须达到合同和技术文件规定的要求。

2、包装及资料全新未使用，运输过程中造成的损失由供货商负责。

（三）实施人员要求

1.投标供应商提供的拟派实施人员需具备三年以上本项目采购产品研发、技术支持等相关工作经验；

2.拟派实施人员按照相关标准组织实施设备的安装调试、技术维护培训、技术支持、日常维护服务；

3.投标时提供实施人员名单，如更换实施人员需经采购单位同意，且更换的实施人员相关要求需保持一致。

（四）售后质保培训等要求

★1.质保期：自交货验收合格完毕之日算起，所有产品质保期至少1年，投标供应商对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。终身免费技术支持维护，设备使用寿命期内供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。

2.投标供应商须承诺提供该货物的技术维护培训、技术支持和日常维护服务。技术维护培训内容包括： 对采购单位指定人员（不少于2人）正常操作、维修保养、操作问题的分析和紧急处理程序等内容的培训，并在投标文件中提供相应培训方案。

3.投标供应商须提供生命周期内零备件和消耗品清单（包含但不限于紫外光强计、365nm/405nm双波段光强探头、分区曝光测试板、光刻机专用吸片真空泵等）。在设备保修期内，本合同标的物每年的售后服务费标准不高于系统或设备单价的5%，具体收费标准根据系统实际情况另行约定。投标供应商应保证对设备零备件和消耗品的供应。投标供应商应满足本项目售后维护等工作的设备零备件和消耗品，或在收到采购单位需求后7天内买到必需的零备件、消耗品，并解决所有故障。

4.投标供应商须在国内设有常驻售后服务机构，对售后服务需求提供7×24小时响应，48小时内到达现场实施维修，7日内仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等，并承担由此发生的一切费用和损失（投标时提供承诺函）。

★（五）知识产权和保密要求

投标供应商应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。中标供应商在采购和履行合同过程中所获悉的保密的内容，均有保密义务。

★（六）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

（八）验收要求

1.在完成全部采购及服务内容后由中标供应商向采购单位提出验收申请，采购单位按照合同、招标文件及中标供应商投标文件要求以及学校验收相关规定组织对本项目进行验收。

2.采购单位在验收中，如果发现有与合同规定不符的，应在7个工作日内向中标供应商提出书面异议，不签发验收单；

3.中标供应商在接到采购单位书面异议后，应在3天内予以纠正，并承担由此发生的一切费用和损失。再次验收所产生的费用由中标供应商承担。如果再次验收仍不合格，采购单位有权取消或解除采购合同，由此造成的损失，由中标供应商承担。

（九）报价要求

1.本项目最高限价为465万元（人民币，免税），以人民币为货币单位报价，报价超过最高最高限价投标无效。

2.本项目采用合同总价方式，报价总价一次性包干，价格不因实施期间市场变化及政策调整因素而变化。投标报价应包括所有货物供应、运输、安装调试、技术培训、售后服务、备品备件和伴随服务等价格。

二、技术要求

（一）采购内容

本项目采购产品包含光刻机（曝光机）主机以及控制系统、曝光以及光学系统、正面显微镜对准系统、背面显微镜对准系统、对准台及相关附属配件。

（二）具体指标要求

1. 光刻机主机以及控制系统

(1)★晶圆尺寸：最大不低于8英寸圆形晶圆，在配合对应夹具时，向下兼容各类不同尺寸及不规则小片。

(2)由计算机进行工艺参数设定，具有基于Windows操作系统的图形化控制软件，工艺操作方便快捷。软件具有工艺编程、设备控制、设备状态监控等功能，采用分级式用户管理，可设置多个用户，方便设备管理。

(3)配置专用的操作摇杆，由摇杆进行对准台等部件的移动和操作。

(4)具有稳定可靠的误差补偿系统，可对晶圆和掩模版之间的平行度进行自动调平。

(5)专用减震系统，能有效消除周围环境对光刻工艺带来的影响。

2. 曝光以及光学系统

(1)★UV-LED光源系统，由I-line(365nm)，H-line(405nm)以及G-line(436nm)，三种波长LED灯阵列组成，可在程序里编程选择曝光波长。

(2)★曝光光强：≥35 mW/cm² @365nm，≥80mW/cm² @全波长（405nm Sensor）。

(3)★光强可调范围宽，从15%～100%可调。

(4)★分辨率：≤1μm（光刻胶厚度1微米时，等间距图形，8英寸晶圆）。

(5)★光强均匀度：≤2.5％，其中在最大晶圆尺寸区域测量至少9个点，均匀度=（最大值–最小值）/（最大值+最小值）*100%。

(6)★配置消衍射及微透镜式光学系统，可在同一设备上实现“高分辨率”和“大景深”两种模式曝光，两种模式随时切换。

(7)曝光模式：可支持硬接触、软接触、接近和真空等模式。

(8)曝光电源：支持恒定剂量和恒定功率模式曝光。

3. 光刻对准工作模式：

光刻机具备以下两种对准工作模式，进行快速高精度对准，对准方式可自由切换：

(1)手动对准模式：设备操作人员可完全手动控制设备，整个对准过程由人工进行标记识别，对准台移动全人工控制，自由设定对准偏移量，保证最大工艺灵活度；

(2)★全自动对准模式：系统具备光刻对准标记自动识别与自动记录功能，设定程序后，对准系统自动寻找光刻对准标记并自动完成全部对准动作，全过程无需人工干预。

4. 正面显微镜对准系统

(1)采用全数字分离视场显微镜

(2)显微镜物镜：5倍和小间距物镜

(3)显微镜倍率:范围至少包含120X～890X

(4)屏幕分辨率：≤0.8μm/像素

(5)显微镜分离距离调节范围至少包含：30-200mm（5倍标准物镜）；15-200mm（小间距物镜）

(6)显微镜调节范围至少包含：X方向：左物镜-120～+10mm, 右物镜-10～+120mm；Y方向：左右物镜-65mm～+65mm;

(7)支持大间距对准技术，最大对准间距不得小于1500μm。

(8)正面对准精度：手动对准精度≤0.5μm, 自动高精度（DA）对准精度：≤0.25μm 。

5. 背面显微镜对准系统

(1)全自动分离视场显微镜，X-Y方向全自动控制；

(2)显微镜倍率:范围至少包含85X～645X

(3)屏幕分辨率：≤1.1μm/像素

(4)显微镜分离距离调节范围至少包含： 15-200mm；

(5)显微镜调节范围至少包含：X方向：左物镜-120～+10mm, 右物镜-10～+120mm；Y方向：左右物镜-20mm～+20mm；

(6)最大聚焦深度：≥10mm；

(7)★背面对准精度：手动对准精度≤1.0μm, 自动对准精度：≤1.5μm；

6. 对准台

(1)全自动电动对准台，对准台在X-Y及Z轴方向移动完全无需人工操作，可支持全计算机自动控制或由摇杆控制，两种工作模式随时切换；

(2)行程的范围至少包含：X：-5～5mm；Y：-5～5mm；θ：-5～5°。

7. ★配套基片夹具以及掩膜版夹具包括以下部分

(1)5*5/10*10/20*20mm非标片，2英寸圆片，4英寸圆片，6英寸圆片和8英寸圆片晶圆夹具各一个，所有夹具都支持真空接触式曝光，背面对准，其中2英寸圆片，4英寸圆片，6英寸圆片和8英寸圆片晶圆夹具带抗反射涂层。

(2)2寸圆形开孔（可放置3寸版），4寸圆形开孔（可放置5寸版），6寸圆形开孔（可放置7寸版），和8寸圆形开孔（可放置9寸版）的掩膜版夹具各一个，找平精度不低于1μm。

8.附件及零配件（备件及消耗品，包括专用工具）

(1)紫外光强计及365nm/405nm双波段光强探头；

(2)分区曝光测试板。

(3)光刻机专用吸片真空泵。

9.配套附属设备工艺

★（1）涂胶工艺，支持2/4/6/8英寸晶圆以及小片真空吸附，带针筒滴胶，支持2/4/6/8英寸标准晶圆去胶边和4/6/8英寸标准晶圆背洗，匀胶均匀性：≤3%。

（2）热板工艺1：最大8英寸晶圆，温度范围：室温-250℃，带氮气吹拂。

（3）热板工艺2：支持最大6英寸晶圆，温度范围：室温-250℃，带玻璃台面，方便清洗。

(4)显影工艺，自动1路显影液，1路DIW冲洗，氮气干燥，支持2/4/6/8英寸圆片。

10. ★设备扩展功能

设备配置键合预对准气动组件。用于驱动键合预对准框架的夹爪和隔离片气缸，以实现对准晶圆的隔离和夹持。

注：针对技术要求中★条款，投标供应商应当根据项目实际情况提供技术支持材料予以响应，不限于网上公示的技术参数或公开发布的产品规格表、产品宣传彩页、说明书或检测机构出具的检测报告或加盖投标供应商公章的技术承诺函等技术支持材料。

三、投标（报价）人资质要求

（一）具有企（事）业法人资格（有行业特殊的银行、保险、电力、电信等法人分支机构，会计师、律师等非法人组织，行业协会等社会团体法人除外）；

（二）国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资（含港澳台）独资或控股企业，国内市场无类似或可替代产品的企业除外。

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（四）具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地；

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（六）参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万元以上罚款等重大违法记录；

（七）未被列入政府采购失信名单、军队采购暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被政府主管部门列入违法失信名单、重大税收违法案件当事人。

（八）单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的不同生产型企业，股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属或相互占股等关联关系的不同非国有销售型企业，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。

（九）法律、行政法规规定的其他条件。