双光束光阱稳压真空腔系统采购项目基本情况表

采购内容及技术、经济要求

采购内容：双光束光阱稳压真空腔系统

技术要求：

1、真空腔真空度应用范围：105Pa ~ 100Pa；可以稳定不同量级的真空度下工作，在50Pa、100Pa、200Pa、1000Pa真空度下。

2、无油干泵：抽速≥10m3/h，极限真空度≤2Pa。设防噪音装置。

3、真空测量范围： 10Pa ~ 10KPa，测量精度：0.5%(FS)。

4、整体氦质谱检漏：漏率＜1×10-12Pa.m3/s。

5、光纤馈通件：漏率＜1×10-10Pa.m3/s，980nm，2个；

642nm，1个。

6、光学玻璃：双面镀膜，范围在∅40内；PV小于λ/10，400nm-700nm波段内反射＜1%。

7、电极：漏率＜1×10-10Pa.m3/s，4芯，电压220V，电流2A。

8、气压调节：采用微量调节阀进行多个压力区间调节。

9、放气：惰性气体可放入，并检测气体压力。

材料要求：316不锈钢，弱磁性，相对磁导率μr≤1.05。

外观要求：内表面镜面抛光，外表面喷砂。

真空工艺要求：严格按照去氧化酸洗，碱液超声去油，真空炉除气。

调试工艺:在乙方完成50Pa、100Pa、200Pa、1000Pa多个气压稳定性实验

结构要求：

1、真空腔内部尺寸不小于Φ250×100mm。外部锁扣拆卸方便，加工腔体外部法兰无锐角。

2、真空腔底板内部均布M6螺孔，孔距25mm；底板外部可以安装到光学平台上。

3、上盖板中心开∅40mm通光孔，上盖板真空内侧均布M6螺孔，孔距25mm。

4、∅40光学窗口法兰加工4个M6对角螺孔，螺孔间距60mm。

5、在真空腔内部高度的中心位置，沿筒体合理分布法兰，分布安装：三个25观察窗，一个光学馈通件，一个真空抽口，一个四芯电极。放气阀及其他管路合理分布。

6、上盖板方便开合，能够快速锁紧。

7、清洗要求按照高真空清洗工艺完成。

8、焊接须满足高真空焊接工艺要求，焊接后必须进行氦质谱检漏，漏率＜1×10-10Pa.m3/s。

9、真空度在50Pa、100Pa、200Pa、1000Pa不同量级间之间可以快速切换。

10、光纤馈通件，采用康宁光纤，接头均为 FC/APC。

11、4芯电极均为BNC接头。

12、干泵与真空腔之间波纹管需做好减震，防止对实验进行干扰。

13、参考甲方图纸进行制作。

稳压真空腔设计草图

包括且不限于采购标的的性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容、标准等功能和质量要求等。

经济要求：

采购标的数量：采购1套。

交付时间及地点：合同签订后15日内，将设备运到甲方指定位置。

付款条件：货到验收合格后支付100%合同款。

包装和运输：包装安全牢固，轻拿轻放，运输途中杜绝挤压、磕碰现象。

售后服务：

（1）最终验收合格之日起免费保1年。

（2）在保修期内，非人为原因故障，负责免费维修和免费更换零部件。

（3）接到维修通知后2小时内做出回应，如果远程沟通不能解决问题，应在24小时内抵达现场进行维修，并在合理的时间内排除故障。

（4）保修期外后，终身提供有偿维修服务，并提供全面优惠的备件支持。

包括且不限于采购标的的数量、交付时间和地点、付款条件、包装和运输、打码贴签、售后服务要求等。

基本情况表中明确所有需求，项目得到审批后学院会直接委托代理机构办理，批准后参数不能修改。

- 经费

预算金额：9万元整

经费来源：

付款方式：

货到验收合格后支付100%合同款。

- 完成时限及理由

合同生效后15个工作日。